MAG32在线式红外热像仪资料

| 探测器 |
| --- |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
| 波长范围 | 7.5~14μm |
| 像素数 | 384×288 |
| 像素尺寸 | 17μm |
| 帧率 | 50Hz |
| 测温性能和图像性能 |
| 测温范围 | 参见下节“MAG32系列热像仪测温分档” |
| 测温精度 |  |
| 热灵敏度(NETD) |  |
| 视场角 | 参见下节“MAG32系列热像仪视场角分档” |
| 角分辨率 |  |
| 调焦方式 | 电动/手动，电动镜头支持自动对焦，实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
| 清晰成像范围 | 0.3m~∞，部分型号镜头近端距离略大 |
| 发射率黑背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正，发射率0.01~1可调 |
| 滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
| 大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 |
| 鼠标测温 | 实时显示光标点温度 |
| 测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式，最多可添加100个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图 |
| 高低温报警 | 控制端声光报警，并记录日志，触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示 |
| 辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析，历史温度曲线图，线上温度曲线图 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 显示增强 | 自动拉伸，带DDE，图像亮度对比度可调，支持手动平台拉伸 |
| 调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 |
| 电子倍焦 | 2X、4X、全屏显示 |
| 数据存储 |
| 报告生成 | Word格式，带内容选择向导 |
| 测温对象 | 测温对象配置可存储到文件，可从文件读取。每个对象的代表性温度（例如最高温度）数据可保存到文件 |
| 温度数据保存 | 自定义MGT格式可用离线分析软件处理，CSV格式可用EXCEL查看 |
| 温度数据流保存 | 自定义MGS格式，可限制最大尺寸 |
| 温度数据流回放 | 回放带时间戳，可调节播放速度、冻结、循环播放，播放时可进行图像处理，可输出超分辨率图像 |
| 红外图像保存 | BMP或JPG格式，可选带标记信息或不带标记信息 |
| 视频保存 | MPEG压缩，可选是否带用户标记信息，可限制最大尺寸 |
| 运行日志 | 自动记录，自动保存 |
| 网络连接 |
| 数据接口 | 100M以太网，支持RTSP、ONVIF、HTTP、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议 |
| IP分配 | 动态IP和静态IP，控制端集成DHCP Server |
| 组网方式 | 热像仪和电脑直连；通过局域网连接；热像仪在局域网内组播或广播等 |
| 心跳机制 | 支持 |
| 环境参数 |
| 工作温度 | -30~60℃，参见下节“MAG32系列热像仪测温分档” |
| 储存温度 | -40~80℃ |
| 湿度 | ≤85%（非冷凝） |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 冲击 | 25G，IEC68-2-29 |
| 振动 | 2G，IEC68-2-6 |
| 电磁兼容 | 符合CE/FCC标准 |
| 电气接口 |
| 温度数据 | 100M太网， RJ45接口 |
| 模拟视频 | NTSC/PAL，带测温区域显示，BNC接口 |
| 串口 | RS232，可控制云台 |
| I/O | 输入FFC触发、抓图触发、检测触发等，输出报警指示 |
| 调焦马达驱动 | 支持 |
| 电源 | 电源适配器输入AC 100 ~240V，输出DC 12V/1.25A，使用带自锁航空插头 |
| 功耗 | 2.0 W |
| 物理属性 |
| 尺寸 | 64(L)x65(W)x62(H) |
| 重量 | 0.28kg（不含镜头） |
| 安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口 |

测温分档表>>

| 型号 | 测温范围 | 帧率 | NETD | 测温精度 | 标定环境温度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG32AT | 20~45℃ | 25 Hz | <40 mK | 0.5℃ | 0~40℃ | 人体测温型 |
| MAG32 | -20~150℃ | 50 Hz | <60 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 常规型 |
| MAG32 | -20~300℃ | 50 Hz | <100 mK | 2℃或2% | -10~50℃ | 中温型 |
| MAG32HT | 20~500℃ | 50Hz | 150mK | 2℃或2% | 0~50℃ | 中高温型 |
| MAG32HT | 150~1000℃ | 50 Hz | \ | 2% | 0~50℃ | 高温型 |
| MAG32HT | 250~1600℃ | 50 Hz | \ | 2% | 0~50℃ | 高温型 |
| 其余测温范围请来电咨询 |

视场角分档表>>

| 焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5mm | 56.6°×42.8° | 2.6 mrad | 240m/60m/30m | 540m |
| 10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50m | 800m |
| 15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
| 25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
| 40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
| 60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
| 100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |